## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目全自动化学分析仪设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 全自动化学分析仪 | 台（套） | 1 | 1 | （一）主机 1.采用第二代直读式分光光度技术，无流通池，无流动液流，无泵管，无基线稳定时间，无需经常更换硬件； 2.样品位：≥80个； 3.试剂位：≥60个，带冷藏功能； 4.进样系统：带内外冲洗取样针的清洗功能，可以对样品，标样，溢出范围样品进行自动稀释，最大稀释倍数可达100倍，精度0.1μL； 5.反应温度：30～45℃可调，精度±0.1℃； 6.比色皿转盘：可容纳70个以上比色皿，比色皿可重复使用，光程：≥10mm； 7.清洗工作站：清洗过程≤5个步骤，高效清洗并干燥比色皿，每次使用前，进行比色皿测试，保证光学纯度，测试失败的比色皿可以进行第二次清洗，再进行第二次测试，所有操作均由软件控制无需人为干预； 8.检测器：双光束高分辨率数字检测器，计算机控制滤光轮，滤光片轮含9个滤光片位和一个盲位，配置≥12个不同波长的滤光片，以便满足后续更多参数的检测需求。光源：卤素钨灯 9.吸光度范围：0.001~4.000 Abs 10.分辨率：0.0001Abs 11.测试速度：最快达400样品/小时 12.分析软件：一键启动运行，全过程实现无人操作；方法间实现完全自动转换；自动配制标样，可选择手工配制或仪器自动配制标准曲线；超标样品自动稀释再分析；可以自动输出标准曲线及计算公式，直接调出以前的原始测试数据，可输出excel，txt等格式数据。 13. 投标产品需提供制造商国际ISO认证证书，产品CE认证证书。 14.配置清单：全自动间断化学分析仪主机一台（含软，件功能要求详见第12项）、传输电缆、电源线、样品杯、试剂瓶、专用工具等标准配件一套；备用比色皿一套；清洗液三套。
|  |  |  | 2 | （二）动物样本生化指标分析模块 1.有多种动物专用数据库，并且样本检测前可选择物种 2.分析速度：≥200T/H 3.最大可同时分析项目：≥80个 4.测试原理：比色法、比浊法 5.样本位：≥40个样本位 6.样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进 7.试剂位：≥80个试剂位 8.试剂盘制冷温度：2～12℃ 9.试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能 10.反应杯位：40个可重复使用的反应杯，光径5mm 11.最小反应体积： ≤100µl； 12.温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养 13.比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率 14.光学系统：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光 15.吸光度线性范围：0～4.0 Abs 16.支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量 17.具有酶线性拓展功能 18.支持一个项目放置多套试剂 19.生产厂家（或集团公司）具有标准化实验室，标准化实验室通过CNAS认证认可。 20.具备专业的动物分析软件，全中文动物专业操作界面，好学易上手，对实验老师更加友好，从上样本到出结果不超过四步，上手容易，内置专业的动物检测板块，在线定制化修改科研老师需求。
|  |  |  | 3 | （三）样品研磨前处理设备 1.仪器系统：由混合球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎。 2.研磨平台：2 个 3.进样尺寸：不超过8毫米， 4．最终出样尺寸：约5um 5．样品批处理量最大：8*30ml 6．设备配有四面可透视阻尼防护罩，以便随时监控研磨情况和操作安全 7．设备运行时间：10 s – 99 h, 数字显示和设置，最长运行时间可达99h 8．设备震动频率3-30Hz（即180-1800转/分钟）连续可调 9．设备采用机械旋钮和彩色触摸屏双重控制设计，能够输入参数和读取机器状态 10．设备有2种程序模式：标准程序模式和循环程序模式 11．设备可存储标准程序数量：12组 12．可存储循环程序数量：4组，最大循环数99次 ；每组循环程序里有2个程序集联动使用，实现变频变速研磨以及间歇研磨 13．设备可以在循环程序下可以实现间歇研磨，最大间歇研磨时间为8h 14．设备可以做频率和时间校准，以确保试验结果的重复性 15．设备防护类型等级：IP30 16．设备配置USB和RJ45数据借口，用于软件更新和数据记录 17．底座基板可手动拆卸，便于做拉曼光谱测试 18．配置清单：主机1 台；50ml不锈钢研磨罐2个；35ml氧化锆研磨罐2个；24孔适配器1对；不锈钢研磨球1包；氧化锆研磨球1包；专用紧固装置1套；专用锁紧装置1套。
|  |  |  | 4 | （四）样品消解前处理设备 1.采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟。（最高温度为450℃） 2.智能监测加热单元正常与否 3.采用4.3寸彩色液晶显示屏 4.炉内温度连续可调，可控温度恒定，仪器操作简单 5.可20 个样品同时消化，大大提高工作效率 6.炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好，热传导效率高 7.耐腐蚀设计， 整机表面特氟龙涂层无惧强酸强碱腐蚀 8.整机具有过压、过流、过热等多重保护 9.样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失 10.石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，炉体孔间温差小 11.温度范围：室温+5℃～450℃ 12.控温精度：±1℃ 13.加热方式：红外加热及高纯石墨传导 14.隔热方式：陶瓷纤维及独特风道隔热技术 15.功率：3.6KW 16.最大电流：16.4A 17.处理能力：1-20个 18.消化管：300mL 19.排废系统：消解仪与消解排废系统相连，可以排除酸性气体并吸附难闻气味和有害气体。并且可大大提高消解仪使用寿命。 19.1密封盖采用卡扣式设计，可以自由拆卸、清洗方便； 19.2密封盖采用PFA注塑成型，耐强酸强碱腐蚀； 19.3内部逆止阀设计，防止冷凝水逆流影响实验； 19.4标配水射真空泵，清除消解实验过程中产生的酸气； 19.5排气口快插接头式设计，可以同时满足与标配水射真空泵； 19.6整机采用防腐材料制成； 19.7滴盘设计，防止酸液滴落损伤实验人员。 20.配置：消解仪一套，包括消解架2套、消解管50根、排废系统一套
|  |  |  | 5 | （五）样品冻干前处理设备 1.冻干面积(㎡)：0.5 2.捕水容量（kg/批）：10 3.西林瓶装瓶量：Φ12mm：3690；Φ16mm：1940；Φ22mm：1020 4.盘装溶液（L)：6 5.板层尺寸（mm）：430*320 6.板层间距(mm)：70 7.板层数量(块）：4 8.板层温度范围：-40-70℃ 9.冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载） 10.极限真空度(Pa)：≤2（空载） 11.功率Kw（380V）：1.3 12.功率Kw（-80℃）：3.5 13.环境温度（℃)：≤25 14.外形尺寸（mm)：1100*760*1460 15.干燥室及加热系统：干燥SUS304材质，圆形，尺寸 φ500*550 mm，安装方式为卧式，门材质为亚克力、前左开，硅油加热，形状300*450mm，外盘管制冷，冷阱降温速度+20℃降到-40℃约60min，除霜方式为电除霜，冷阱门材质亚克力、前右开；PID加热算法，隔板温度可调、可控，平衡后板层温度均匀度≤±1℃，内置多种冻干曲线方案，每个方案包含40段温度控制设定，可实现多种冻干工艺参数记录 16. 真空泵：真空探头为皮拉尼电阻硅，充气阀为不锈钢电动球阀，真空接口为KF接口（25） 17.制冷系统：压缩机、冷凝器、膨胀阀、储液罐、电磁阀等配件需提供生产厂家及型号，温度探头为PT100型，板式换热器进行热交换，制冷剂为R23混合制冷剂，冷却方式为风冷。 18.控制系统：7寸真彩液晶触摸屏显示重要参数（冷阱温度/样品温度/真空度/硅油温度等），采用PLC可编程控制器，手动+自动控制方式，可运行模拟查看，三级权限控制，直线/斜率多种升温方式选择，冻干数据自动保存，实时查看，历史复现，支持储存多组冻干曲线，U盘拷贝，电脑上位机浏览，支持打印，具备室温过高自动报警功能报警信息表格形式查看
|  |  |  | 6 | 六）环境液体样本采集设备 1.最小流速：不大于0.1 升/分钟 2.最大流速：不低于1.4 升/分钟 3.最大采样水样量：不低于999.9 L 4.容量精度：> 90% 0.1 L/分钟 5.电池续航时间： ≥8 小时 6. 可记录采样点流速、 GPS、温度等信息，采样点 GPS 位置精度：＜ 5 米 7.滤膜材质：PES 8. 过滤器采用合成树脂材料，自动对样本进行脱水处理，使DNA信息能在室温下保存90天 9.采样杆长度：不小于1米 10. 可进行多通道的同步采样，采样通道不低于3通道 11. 具备远程蓝牙遥控采水功能，远程遥控器续航：＞4 小时 12.采样器重量：＜ 11kg 13.伸缩杆重量：＜ 4kg 14.最大采样压力：不低于13 PSI 15.通讯接口： USB2.0 16.设备尺寸规格：主机长度＜80cm；宽度＜45cm；高度＜40cm 17.内置计算机，可导出采样日志、为每个样品标注采样编码 18.采样饱和后具有震动反馈功能，可设置定量采水 19.配置：背负式采样器主机，采样杆，采水遥控器，滤膜套装，三脚架，输水软管，使用说明书电子版
|  |  |  | 7 | （七）样品低温保存设备 1.产品样式：立式。 2.箱内容积≥830L，可存储2英寸标准冻存盒600个，2ml标准冻存管6万份。 3.外形尺寸（mm)(宽×深×高)：1150×990×1980mm。 4.箱内温度设置范围-40℃~-86℃，温度设置精度0.1℃，显示精度0.1℃。 5.采用微电脑精准控制， 配置≥8寸触摸显示屏，可实时查询显示箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据。 6.使用新一代航空真空绝热材料VIP和PU（聚氨酯）整体发泡，箱体发泡层厚度≥90mm。 7.内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。 8.层架/抽屉数量：4层空间，3个可调节间距不锈钢搁架。 9.采用高密度聚氨酯发泡外门，配置4个聚氨酯发泡内门（不锈钢边框加PS板），外门4层密封，整机共计5层密封。 10.配备可加热压力平衡阀模块，可满足短时间内连续开门。 11.降温时间：25℃环境下，设备空载运行箱内温度从室温将至-80℃所需时间≤325分钟。 12.开门回复时间：冰箱运行温度-80℃开门一分钟后关门，箱内温度降温至-75℃温度时间不高于56分钟。 13.采用进口品牌压缩机和复叠制冷技术，实现高温级与低温级压缩机动态匹配制冷，制冷逻辑与制冷效率高。 14.产品额定耗电量不高于14.5kW·h/24h。 15.配置2个进口知名品牌风机，加速散热，提高制冷性能。 16.设备箱内设置温度为-80℃稳定运行，箱内温度均匀性≤2℃。 17.具备多重报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电压超标报警、电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、过滤网脏报警等。 18.报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁、远程报警。 19.多重防护功能，开机延时保护，保护压缩机及内部电路系统，显示屏密码保护，断绝恢复记忆数据保护，增加产品使用寿命，降低安全隐患。 20.配置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少内部布线，降低故障风险。 21.标配过载、漏电保护的电源线，保护压缩机及内部电路系统，增加产品使用寿命，降低安全隐患。 22.箱体后背配置2个测试孔设计，方便进行性能测试。 23.配置RS-485数据端口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 24.标配USB模块，可将设备内存储的数据导出。 25.具有医疗器械注册证。 26.需要厂家盖公章的授权函及质保函