## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目六采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 智慧体育系统 | 套 | 1 | 1 | 1.组合体质检测设备，数量≥2套。 2.主机： 1）CPU：八核，主频≥2.4GHz； 2）GPU：四核Mali-G610MC4； 3）NPU：6TopsAI算力，三核架构； 4）运动内存：≥16GB； 5）存储内存：≥128GB； 6）HDMI输出：≥1个，8K输出； 7）以太网：2个，支持10/100/1000M自适应以太网； 8）TF卡：≥128GB；10）RTC实时时钟； 9）定时开关机。 3.AI智能相机： 1）分辨率≥800万像素，在此分辨率下输出实时图像； 2）电动变焦； 3）120dB宽动态； 4）具有图像增强，背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D数字降噪功能； 5）多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、人数统计、热度图，多种智能模式可按需切换。 4.AI分析测评系统，数量≥2套。 1）AI视觉人机交互，通过AI视觉识别人员手势，切换功能卡片、进入下级菜单、返回上级菜单等； 2）游客和注册人员两种模式，未在系统注册的人员，能够以游客身份参与训练；已完成系统注册的人员，能够以人脸身份参与训练； 3）四种跳绳模式，包括：一分钟定时跳绳、一分钟定速跳绳、一分钟跳绳1V1、一分钟跳绳挑战排行榜；支持7人同时跳绳，有效动作自动计数，误差±1个； 4）立定跳远检测，≥1人，自动识别有效距离，误差0.1cm，实时监测“踩线”、“跳远区域多人”等违规动作，并实时给出错误提示； 5）仰卧起坐检测，≥3人，有效动作自动计数，误差0个，实时监测“双肘未触膝”、“背部未触垫”、“双手未抱头”等违规动作，并实时给出错误提示； 6）引体向上检测，≥1人，有效动作自动计数，误差0个； 7）坐位体前屈检测，≥3人，有效动作自动计数，误差±0.5cm；8）开合跳检测，≥7人，有效动作自动计数，误差±1个。 8）运动结束后，能展示本次运动成绩排行，运动数据自动同步，管理后台、小程序及其他终端设备多端可查，支持无感识别人员身份，自动查询人员运动记录。统计单项运动最好成绩、单项运动平均成绩、各项运动总用时、各项运动总次数等数据。
|  |  |  | 2 | 1.室外体能类一体机，数量≥2套。 1）电动变焦，图像尺寸≥2560×1440； 2）帧率：25，支持3路视频码流； 3）120dB宽动态，适应不同监控环境； 4）亮度≥1500cd/m2，亮度随环境光照变化自动调节； 5）图像增强可背光补偿，强光抑制，降噪，透雾，图像设置可旋转，饱和度、亮度、对比度、锐度等可调； 6）钢化玻璃屏幕：厚度≥6mm； 7）触控：电容触摸，≥10点触摸。
|  |  |  | 3 | 体能检测AI分析测评系统(室内、室外） 1）室内2件/套，室外2件/套； 2）具有自由锻炼、随堂测试、体质检测等多种业务模式； 3）具有跳绳中断、不动脚情况下前后绕绳等异常情况实时检测的功能；支持踩线、单脚跳、区域多人、接力跳、界外跳等异常情况实时检测；支持未抱头、未触膝、未躺平等异常情况实时检测；支持双膝弯曲、单手推等异常情况实时检测；支持下颌未过杠、手臂弯曲、身体摆浪等异常情况实时检测，并实时给出语音、文字告警； 4）能支持跳绳绳子检测和骨骼检测两种模式 5）项目成绩误差：跳绳个数差距在1%以内；立定跳远≤1cm；仰卧起坐≤1个/1分钟；坐位体前屈≤0.5cm；引体向上≤1个； 6）老师可开启随堂测试模式，可查询学生的测试记录； 7）可开启体质检测，可统计完成进度，可随时中止、继续、结束测试，可查询测试记录； 可查询每次运动记录的运动详情报告。
|  |  |  | 4 | 悦动杆（室外体能类），数量≥2套。 1）屏幕≥32寸；电动变焦，图像尺寸≥2560×1440； 2）帧率：25，支持3路视频码流； 3）120dB宽动态，适应不同监控环境； 4）亮度≥1500cd/m2，亮度随环境光照变化自动调节； 5）图像增强可背光补偿，强光抑制，降噪，透雾，图像设置可旋转，饱和度、亮度、对比度、锐度等可调； 6）钢化玻璃屏幕：厚度≥6mm； 7）触控：电容触摸，≥10点触摸。
|  |  |  | 5 | 悦动一体机（跑步类），数量≥3套。 1）电动变焦，图像尺寸≥2560×1440； 2）帧率：25，支持3路视频码流； 3）120dB宽动态，适应不同监控环境； 4）亮度≥1500cd/m2，亮度随环境光照变化自动调节； 5）图像增强可背光补偿，强光抑制，降噪，透雾，图像设置可旋转，饱和度、亮度、对比度、锐度等可调； 6）钢化玻璃屏幕：厚度≥6mm； 7）触控：电容触摸，≥10点触摸。
|  |  |  | 6 | 跑步AI分析测评系统，数量≥3套。 1）具有自由锻炼、随堂测试、体质检测等多种业务模式； 2）具有身份识别功能，自动识别运动人员身份的功能，具有文字、图像引导人员进入指定区域并做好运动准备，自动语音开启运动； 3）支持抢跑等异常情况实时检测，并实时给出语音、文字告警； 4）同测人数：短跑1-8人、长跑1-60人； 5）项目成绩误差：≤1.5% 6）能够生成个人运动报告，并给出针对性的运动评价与提升建议；可进行体质检测，可统计完成进度，可随时中止、继续、结束测试，可查询测试记录；能够查看各项运动的成绩排行榜，支持按时间、班级、性别等查询条件进行查询；可查询每次运动记录的运动详情报告；学生可查询自己各项运动数据统计分析。
|  |  |  | 7 | 跑步立杆套件，数量≥2套。 高4-5米，臂长4-6米，八角杆，配防水电箱，防水音柱、地笼等
|  |  |  | 8 | AI摄像机，数量≥4件。 1）像素：800万； 2）图像尺寸：3840 × 2160，60 Hz，30 fps； 3）内置电动调焦镜头，焦距2.7-13.5 mm毫米/8-32 mm毫米可选； 4）供电方式：支持12V DC 和PoE两种供电方式；
|  |  |  | 9 | 悦动大屏，数量：1件。 1）结构：1.5MM镀锌钢板，户外烤漆工艺； 2）屏幕：≥55寸，分辨率≥1920x1080； 3）亮度：≥2000cd/m2,亮度随环境光照变化自动调节； 4）触摸：电容触摸,10点触摸； 5）CPU：八核,主频最高达2.4GHz； 6）内存：8+64G及以上； 7）使用环境：室内外均可使用。
|  |  |  | 10 | 运动成绩查询分析系统，数量：1套。 1)个人档案：可查询每个学生的运动总览、各运动项目排行、运动时长和次数趋势、统计单个课目运动概览、单课目运动时长和次数趋势、单个运动平均成绩趋势等等信息； 2)成绩查询：可查询测评项目查看每一位学生的成绩情况，并支持导出功能； 3)创记录成绩：可查询查看各个测评项目的创记录成绩，并支持导出功能；
|  |  |  | 11 | 管家平台及小程序，数量：1套。 1）系统管理，对学校老师、学生等人员进行管理，可批量导入导出人员信息，对学生信息进行编辑、修改、删除、重置密码、批量转班、停用、启用、权限查看、详情查看、数据同步等功能；班级管理模块，对班级信息进行新增、停用/启用、编辑、查询等管理。以树形结构维护组织信息，至少包括班级名称、启用状态等；学期管理：主要对学校学期信息进行新增、停用/启用、编辑、查询等管理；角色管理：主要对角色信息进行新增、停用/启用、编辑、查询、权限配置等管理；评分标准：可对考核标准信息进行管理，主要包括添加、编辑、停用/启用、查询、查看等功能；应用管理：主要对前端应用信息进行新增、发布/取消发布、编辑、查询、详情查看等管理；参数配置：主要对系统参数信息进行新增、删除、编辑、查询、详情查看等管理；日志管理：主要对系统日志、操作日志等信息进行查询、详情查看等管理。 2）设备管理，,可对一体机信息、多功能一体机、动站信息、动杆信息、体屏信息管理，进行添加、编辑、停用、启用、查询等功能。 3）教学管理，可对课程信息进行管理，可对课程信息进行添加、编辑、删除、列表/图形切换、查询、详情查看等功能。此外还可对课程的章节信息进行管理，可对章节信息进行添加、编辑、删除、查看、文件上传/删除/下载等功能；可查看随堂测验相关的成绩信息，可查看测验的基础信息和详细信息； 4）体质检测，测评任务管理：包括任务列表展示、添加、修改、删除、查询等，可查看测试任务的开始时间、结束时间、参与范围等基础信息；体测成绩管理：主要包括体测成绩的查询、查看、修改、删除和报告查看等，可查看某一个体测任务下每个学生的标准分、附加分、总分、等级评定、测试进度等信息； 5）小程序，老师可按时间、年级、班级等条件查询查看学生的所有运动记录；可按时间、年级、班级等条件查询学生运动成绩趋势和相关分析等信息；可查看各课目成绩排行榜；可查看一段时间内学生的体育运动参与情况；可查询学生人员信息，可在小程序录入或更新学生人脸照片数据；可远程对智能训练设备进行重启、关机等操作；家长可按时间查询自家孩子的所有运动记录；可按时间查询自家孩子运动成绩趋势和相关分析等信息；家长可查看一段时间内孩子的训练参与情况。
|  |  |  | 12 | 1）应用服务器，数量：1台。CPU：核心数16核；内存：容量32GB RAM，类型DDR4；存储：系统盘NVMe SSD，容量512GB；数据盘：高速NVMe SSD或SAS SSD，容量512GB； 2）数据库服务器，数量：1台。CPU：核心数16核；内存：容量32GB RAM，类型DDR4；存储：系统盘NVMe SSD，容量512GB；数据盘：高速NVMe SSD或SAS SSD，容量512GB； 3）视频服务器，数量：1台。CPU：核心数16核；内存：容量32GB RAM，类型DDR4；存储：系统盘NVMe SSD，容量512GB；数据盘：高速NVMe SSD或SAS SSD，容量512GB； 4）施工及辅材，项目施工搭建，包括室内地面、墙面、灯光等装修以及室外操场布线、立杆等
2 | 沉浸式核心肌电体能训练与监测系统 | 套 | 2 | 1 | 每套配置要求：核心训练模块1套，无线表面肌电模块1套，测力台模块1套，加压训练模块1套，系统主机1台。
|  |  |  | 2 | 核心训练机 1）训练机最大承重≧120 kg，适合身高：160—200cm； 2）仪器宽度: 87±3cm，高度: 96—131cm，长度: 198 —210cm； 3）被动员肌肉要包括三角肌、腹外斜肌、胸大肌、斜方肌、肱三头肌等，同时训练反应、平衡和协调能力，能与无线表面肌电和测力台配合使用; 4）左右方向运动范围可调节，前后方向运动难度可调节，臂托和足部支撑位置可调节;
|  |  |  | 3 | 无线表面肌电 1）肌电测试部分：可同时接收≥16通道的无线表面肌电信号； 2）电极发射器16个，配电极连接线16根; 3）EMG采样频率≥4000Hz 4）分辨率：≤0.3uV（0-5000uV），≤1.1uV（5000-24000uV） 5）可选低通滤波为500/1000/1500Hz，可选高通滤波为5/10/20Hz，可选前置滤波器为50/60Hz；电极连接线连接电极发射器与电极片，采集电极片的微弱电信号通过电极连接线把信号传给电极发射器，通过电极发射器放大信号传给电脑； 6）接收器具有模拟信号和数字信号接口，具有数据信号传输恢复技术，TTL2-5V同步输入，输出和传输频率：100mW，16位增益可调的模拟输出，内置24位模数转换器，分辨率≥24-bit，全无线传输，传输距离≥30m，支持USB连接到PC端；
|  |  |  | 4 | 测力台 1）尺寸≥400*600*80（mm）； 2）传感器类型：应变式传感器; 3）Fz轴最大承载≥8000N，Fx,Fy轴最大承载≥4000N，Mz最大力矩≥1000Nm，Mx最大力矩≥2000Nm，My最大力矩≥1000N，Fz固有频率≥400Hz，Fx,Fy固有频率≥370Hz，Fz灵敏度≥0.08μV[V*N]，Fx,Fy灵敏度≥0.3μV[V*N]，Mz灵敏度≥1.5μV[V*Nm]，Mx灵敏度≥0.6μV[V*Nm]，My灵敏度≥0.8μV[V*Nm]； 4）系统主机1台，无线表面肌电模块1套，测力台模块1套，核心训练模块1套，加压训练模块1套；
|  |  |  | 5 | 核心训练环 1）由底座和钢环组成，材质为钢材，承重≥100kg； 2）具有360°的运动范围，不受束缚，没有绳索，可在室内或室外光滑表面上使用；
|  |  |  | 6 | 加压训练设备 1）包含配件为手臂训练带2根，腿部训练带2根，加压泵1个，便携包1个，软尺1个； 2）手动充气加压，可持续加调节，不受电力限制；pull-push接口，可单手连接和拆解，同时支持快速减压；
3 | 运动人体科学仿真实验系统（虚实结合） | 套 | 2 | 1 | 集成式人体生理实验平台 1）一体式实验平台，集生物信号采集器、实验座椅/床位、基础数据采集、数据处理/分析于一体。产品尺寸：2050×1320×1925 mm（长×宽×高）； 2）集成式信号采集器：实验平台内置生物信号采集系统，面板具有4个物理采样通道、1个12导联全导联心电接口；DC12V输出接口，USB接口，音频接口各1个； 3）平台操控方式：23.8寸触控显示屏（分辨率1920×1080）+27寸触控显示屏（分辨率1920×1080），配置万向支架，实验观摩和实验操作两不误； 4）人工智能识别单元：实感深度摄像头，分辨率360×640，立体深度感知误差<1%，捕获距离10 m。 5）自动体重测量单元：测量量程5-200 kg，测量分辨率±0.5 kg； 6）可调实验座椅：①座椅尺寸：约1870×685×625mm（放平状态：长×宽×高）；②扶手旋转角度：0-5°（手动）；③床-椅转换控制方式：电动控制（腿部旋转0-90°，靠背旋转0-70°）； 7）数据处理工作站：用于接收各传感器所测数据，并进行处理、分析、生成实验报告等； 8）外部接口：≧2个USB接口，1个网线接口，1个HDMI接口，4个220V电源插口； 10.设备稳固方式：可调支脚，保证实验平台的平稳固定。
|  |  |  | 2 | 生物信号采集仪器（内置）硬件 1）采样通道接口：4个物理采样通道+1个标准12导联的全导联心电接口，可同时采样并在同一软件界面上同时显示和记录到一个文件中； 2）物理采样通道扩展功能：任意一个物理通道都可扩展出8个通道，总计可进行32通道同时采样，并对各个通道进行参数调节。如扩展无线人体生理信号仪，可采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号； 3）传感器自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器，同时在仪器面板和软件界面上有具体提示； 4）传感器功能自检：信号采集仪器面板显示0时表示传感器异常或未接入，显示为非0数字时表示正常。 5）传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置；传感器定标信息自动存储：定标信息写入传感器芯片存储； 6）量程：±1V、±500mV、±200mV、±100mV、±50mV、±20mV、±10mV、±5mV、±2mV、±1mV、±500uV、±200uV、±100uV、±50uV、±20uV，共15档； 7）滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器：①低通：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k，合计15档；②高通（时间常数）：DC、5s、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档；③50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调； 8）最大采样率：800KHz，每个物理通道可采用不同采样率同时进行采样； 9）AD转换器：16位4通道同步采样； 10）设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中；
|  |  |  | 3 | 跑台 1）跑带面积≥﹥1.54 x 0.54 ，步入高度≤17cm 2）速度设置：0.5-25km/h，每0.1km/h可调 3）坡度设置：调节范围0至30% 4）最大承重≥220kg 5）彩色触摸屏，需满足以下全部功能：①不低于7英寸，可显示实际和目标坡度，实际和目标速度，距离，时间，能量，模式，高度，心率等参数②内置不少于9个运动方案③自定义不少于50个运动方案 6） 配置：7英寸触摸屏、双侧扶手、急停按键）1台，心率胸带1根，RS232连接线1根8.配置双侧扶手 7）运动心肺功能测试仪联用，使用时，由运动心肺功能测试仪控制，在测试过程中，按照预先制定好的方案自动加载负荷，无需手动调整负荷。 8）跑台能与最大摄氧量系统进行联机使用，软件支持联机测试项目包括体质健康评价、健康风险评估、运动风险评价、国民体质评价。
|  |  |  | 4 | 运动心肺功能测试仪 1）与跑台联机，测量参数至少包含： FIO2、FEO2 ：吸气/呼气氧浓度百分比；； FICO2、FECO2：吸气/呼气二氧化碳浓度百分比； VO2 BTPS：BTPS摄氧量；VCO2 BTPS：BTPS二氧化碳排出量VO2 STPD：STPD摄氧量；VCO2 STPD：STPD二氧化碳排出量； VO2/kg：每公斤体重摄氧量；VCO2/ kg：每公斤体重二氧化碳排出量VO2Max：最大摄氧量；AT：无氧阈；VO2/HR：氧脉搏；METS：代谢当量； RER：呼吸交换率VCO2/VO2； VO2/HRMax：最大氧脉搏；VO2/WR：氧负荷；O2kinetics：氧亏/氧债；BF：呼吸频率； VT ATPS：ATPS潮气量；VT BTPS：BTPS潮气量；VT STPD：STPD潮气量；VE ATPS：ATPS每分通气量；VE BTPS：BTPS每分通气量；VE STPD：STPD每分通气量； VE/VO2：氧通气当量；VE/VCO2：二氧化碳通气当量；PETO2：潮气末端氧压；PETCO2：潮气末端二氧化碳压；PACO2：动脉CO2压力 2）测量数据可导入或导出到软件中，也可以Excel格式导出 3）测试结束后，通过软件自动或手动分析VT1、VT2和VO2max。 4）PC数据连接：两种连接方式，有线和蓝牙。
|  |  |  | 5 | 定时记时计数器 1）最大计数值：999 次； 2）定时时间：1 秒——99 分 59 秒； 3）记时：0.001 秒——99 分 59.999 秒； ）频率测定范围：1——21KHz； 5）可串口输出实验结果； 6）包装规格：4台/套
|  |  |  | 6 | 时间知觉测试仪 1）仪器设有六种实验功能，分二大类， A类是时间长短复制法实验，B类类是节拍快慢调整法与恒定刺激法测定节奏差别阈限实验； 2）刺激方式：声、光各自呈现及声光同时呈现； 3）实验次数：可固定次数，也可以10、20 次可选； 4）实验 A 标准刺激时间：实验 A-Ⅰ为设定的 10 个时间 (0.5 秒, 1 秒, 1.5 秒, 2 秒, 3 秒, 4 秒, 6 秒, 8 秒, 12秒, 16 秒)；实验 A-II为 01-99 秒，1 秒钟一档任意设定；实验 A-Ⅲ为 0.01-99.99 秒手工设定。实验 A 标准刺激信号类型：连续、间断(频率:1.25, 2, 3, 4, 5, 8, 12.5, 20Hz)、始末共 10 种；实验 A 最小计时：0.01 秒； 5）实验 B 节拍频率范围：实验 B-I/II 为 40-255 次/分，实验 B-Ⅲ为 1-255 次/分；实验 B 节拍持续时间为 180 毫秒；实验 B 计算及显示绝对平均偏差或正确率； 6）被试测试键；被试键盘设有光刺激灯、三个回答操作键以及一个三色提示灯； 7）可串口输出实验结果； 8）包装规格：4台/套。
|  |  |  | 7 | 双手调节器 1）测试双手协调能力。采用双手摇动方式，使目标进行前后、左右的移动，从而完成沿图形轨迹的运动；由目标在图案中移动的速度与正确性判断手眼协调能力、双手协调的能力及双手分配的能力； 2）操纵目标移动（描绘针）的左、右手所持摇把； 3）描绘针移动的范围：170×50mm； 4）图案：2 个，对称螺旋曲线、WM 字母组合曲线，曲线宽5mm； 5）内置记时计数器，记录下描绘图形的时间及失败次数；最大记录失败次数：999 次；记录时间：0.001-9999 秒，4 位有效数字显示；失败时声音反馈； 6）电源适配器：直流+5V，1A； 7）包装规格：4台/套。
|  |  |  | 8 | 速度知觉仪 1）用于测试人的速度预知反应，适合运动员对速度预知反应的试验； 2）被试在屏幕板可看到刺激灯的一条光线由左向右以恒定速度移动，并注意观察刺激灯移动的速度，根据该速度判断刺激灯从消失到再现的时间； 3）刺激灯移动速度：10 档，6～200mm/sec； 4）响应时间：0.01 秒精度记时； 5）屏幕板大小：390×25mm，刺激灯消失与再现位置由主试 20-300mm 范围任意位置设定，在屏幕板上方光点分别左右显示，组成一个虚拟的挡板； 6）实时显示被试反应时间。实验后可显示设定的标准时间，被试反应时间以及差异时间。被试反应时间 与标准时间相比，如快了差异值为“+”，慢了为“—”； 7）带被试反应手键； 8）包装规格：4台/套。
|  |  |  | 9 | 镜画仪 1）用于分析动作技巧形成过程，实验时，被试将下额放在遮板上方，注视平面镜内的图形。用描绘笔学习画下画板上图形，录画下整个图形所需的时间与失败次数。 2）图形板：四块，可方便调换；图案分别为六角星、梅花形、大工字、折线，图案线宽 5mm； 3）遮板与平面镜：能遮挡及观察整幅图案，平面镜尺寸：140×200mm； 4）描绘笔：直径：2 mm 5）内置记时计数器，记录下学习画下图形的时间及失败次数。最大记录失败次数：999 次；记录时间：0.001～9999 秒，4 位有效数字显示；失败时声音反馈； 6）电源适配器：直流+5V，1A； 7）包装规格：4台/套。
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写