## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目**设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 无人机综合性能测试系统 | 套 | 1 | 1 | 一、基础检测模块整体要求： 检测模块集成电机转速检测、环境光强度检测、空间定位检测、运动轨迹检测及结构件造型检测四大核心能力，可对无人机的多种部件及整体结构和飞行环境进行精准测量、对光源与光照环境进行光谱照度等光参数检测、对空间目标实现高精度轨迹及定位追踪、对各类结构件曲面完成高效三维数据采集与精度测量，全面满足无人机制造基础及飞行相关条件运行检测、品质分析、空间定位校准及工业构件三维检测需求，功能完整、适配性强，可支撑多场景一体化检测作业。 1、电机转速检测功能要求： 具备双模式转速测量功能，既支持非接触式远距离测量，也可通过接触式方式精准检测旋转部件的转速，能满足不同设备、不同工况下的转速检测需求。可广泛应用于无人机行业相关的生产制造过程检测，实现高效、精准的转速检测与数据采集。 1.1、技术参数要求： 1.量程：光学（非接触式）测量：1 至 99999 转 / 分 2.量程：接触式测量：1 至 19999 转 / 分 3.精度：± 0.02% 读数 + 1 个字 4.传感距离（光学）：≥500 mm
|  |  |  | 2 | 2、环境光强度检测功能要求： 可全面完成光照度、光谱、色温、显色指数、色坐标等基础光品质检测，支持光照参数、光源闪烁、显示屏色域、紫外及蓝光危害等专业测量，具备多种测量模式与数据图形化分析能力，可存储大量测量数据并通过有线与无线方式传输，操作便捷、人机交互友好，适用于各类光源、显示设备的光性能检测与品质评估。 2.1、技术参数要求： 1.波长范围：≥350nm～≤800nm 2.波长间隔：≤1nm 3.照度测量范围：≥0.1lx～≤200000lx 4.色温测量范围：≥1000K～≤100000K 5.测量精度：照度≤±4%；色坐标≤±0.002 6.重复性：≤0.5% 7.余弦响应特性：≤3% 8.显示屏：≥2.8 英寸真彩触摸屏 9.电池容量：≥4000mAh 10.数据存储：≥10000 条 11.测试头可以180度翻转使用 12.具有TypeC和蓝牙多种通讯方式； 13.具有基本测量模式和样品对比模式，方便测试； 14.内置D65,D50,C,A等多种CIE规定理想照明体光谱，便于光谱对比； 15.具有单次测量、平均测量、连续测量等多种测量模式； 16.支持发光强度（坎德拉cd）测量；
|  |  |  | 3 | 3、空间定位检测功能要求： 定位基站采用激光追踪技术，实现空间六自由度高精度定位，支持无线同步与多基站级联扩展，能实现大空间稳定覆盖与无遮挡追踪。 3.1、技术参数要求： 1.追踪技术：激光追踪 2.追踪刷新率：≥100Hz 3.有效覆盖半径：≥7m 4.覆盖面积：≥5m×5m 5.最大覆盖面积：≥10m×10m 6.水平视场角：≥120° 7.同步方式：支持无线同步
|  |  |  | 4 | 4、运动轨迹检测功能要求： 系统通过排布在空间中的动作捕捉镜头对室内空间的捕捉区域进行覆盖，并对捕捉目标上放置的反光标志点进行三维空间位置的精确捕捉，通过先进算法进行处理和运算后，系统可得到不同时间计量单位上各个反光标志点的三维空间坐标(X，Y，Z)；也可对目标物进行刚体设置，通过分析软件对数据进一步处理和运算，可得到目标物体精确位置及姿态等三维数据。 系统需满足亚毫米级精度，更新频率不低于180FPS，可用于跟踪快速移动的目标物体，能够在大空间、特殊空间中对机器人/无人机/无人车等目标物进行精确地运动追踪和位姿数据采集、建立目标位置、角度数据的实时反馈等，并通过SDK将数据输出至其他软件（MATLAB、C++等）进行二次开发和应用。 4.1、配置要求 1. 动作捕捉镜头：4套 （1）分辨率：≥1280×1024（130万像素）； （2）最大分辨率下的最大采集频率：≥240Hz；采集频率可调； （3）视场角：56°×46° （4）供电方式：POE (Power Over Ethernet)； （5）镜头接口类型：GigE/POE； （6）支持镜头程序优化升级，支持镜头数量升级扩展； （7）每镜头仅需1根连接线，镜头具备上下安装孔，支持正挂/吊挂安装，集成镜头编号/IP地址显示模块，方便快速查找和调试； 2. 三向云台：4个，转向手柄，承重≥10kg，底座接口3/8"，含快装片，相机接口1/4"。 3. POE分离器：4个，POE受电，12V 2A，IEEE 802.3af/at； 4. 大力夹：4个，适配≥30mm×30mm方管桁架，适配20-40mm方管/圆管，承重≥3kg，含1/4"、3/8"双头连接柱，含方管夹配件； 5. 网线：4根，超五类双绞线15米，满足现场布线需求； 6. 12mm反光标志点marker球[皮面底座]≥60个； 4.2、操作及分析处理软件 1.软件要求： （1）提供全部的操作处理和观察界面，支持操作完成系统标定及数据采集工作； （2）界面友好设计：支持多窗口显示，方便操作，捕捉区域、反光标识点及其运动轨迹、虚拟标识点及其运动轨迹均支持选择显示或隐藏，提高操作效率； （3）自动化侦测：自动进行反光标识点的侦测，记录及识别； （4）全面监测，支持显示每个镜头覆盖区域及图像； （5）支持动态及静态标定，标定过程支持全方位显示； （6）支持三维动态显示，并可进行360度旋转调整角度，可自由缩放，缩放比例不小于100倍； （7）支持显示/回放捕捉数据，回放速度可调整； （8）支持的显示类型/方式：2D显示、XYZ坐标显示、棍图显示； （9）支持调整反光标识点大小； （10）提供虚拟反光标识点定位技术； （11）软件支持手柄接入功能； （12）在标定结束后，软件自动给出标定结果的评估意见，该评估意见应直观、定性，如“差、正常、好、非常好”等评级式意见； （13）支持安卓终端系统的手机安装控制APP，无需经过PC、可直接与动作捕捉镜头通讯，支持通过APP对动作捕捉镜头进行参数调节（亮度、阈值、帧率等），支持灰度图的采集和显示。
|  |  |  | 5 | 5、结构件造型检测功能要求： 采用高速激光手持方式，采用轻量化便携设计；具备多模式激光扫描与内置双目摄影测量能力，能快速获取高精度三维点云数据，适配黑色、高反光等多种材质工件，可实现全局与局部细节、深孔结构的高效精准采集，扫描数据实时网格化处理，搭配易学易用的引导式软件与智能色谱展示，支持软件在线更新，并可无缝对接三维检测、设计软件及云服务平台，满足无人机制造各类配件的三维测量、数据采集与质量检测需求。 5.1、技术参数要求： 1.操作模式：手持，无须其他机械结构辅助定位即可自由扫描，扫描数据可实时在软件视窗内查看； 2.设备扫描形式：搭载蓝色激光，可在软件内扫描生成点云或网格数据。激光模式总计包括≥34束激光线，其中≥26束蓝色交叉线激光，可用于快速获取物体物体表 面数据；单束线蓝色激光扫描可获取深孔及死角三维数据；≥7束平行蓝色激光适用于获取比较细小的特征数据采样，最小点距≤0.01mm，高分辨率展示物体精致细节。 3.扫描精度：≤0.02mm 4.体积精度：≤0.015+0.035mm/m 5.扫描速度：≥3500,000点/秒，具备快速扫描模式，采样高效、流畅； 6.扫描范围：≥520mm ×500 mm； 7.扫描景深：≥500mm； 8.智能色谱功能：扫描过程自动检测与引导，实时提示数据完整度。通过颜色指导过程中的扫描操作； 9.使用环境及条件：温度-20℃~40℃ , 湿度 10%RH-90%RH 10.实时显示：实时的相机视野查看窗口，可在扫描软件页面中实时查看被扫描工件表面图像，使用人员便于确认扫描位置及扫描参数的适用性；扫描过程中支持网格实时生成； 11.智能可变点距：具有智能调整扫描数据网格分辨率功能，在扫描结束获取到网格数据后可整体重构网格分辨率，直接生成新分辨率下的网格数据，无需切换模式或二次扫描作业,且可继续扫描。 12.多工程模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行拼接，编辑，合并等； 13.模型修复功能：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入 编辑修复功能，可生成封闭网格数据直接可用于3D打印使用； 14.扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔, 自动稀释网格, 删除离散点, 整体平滑, 锐化，定位优化的三角网格数据； 15.提供重返扫描功能，如果扫描区域丢失 或工程二次打开，可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描； 16.数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，3MF , P3等，可用CATIA、Imageware、Autodesk Inventor、 Solidworks、UG NX、Pro/E、Geomagic DX等三维设计软件进行后续编辑。 17.第三方测量软件一键导出：可将扫描数据一键导出至第三方测量软件，包括但不限于 Geomagic、Verisurf、Polyworks等。 18.二次开发功能：提供SDK开发功能，支持外部软件控制，可实现设置亮度/采样频率远端调整、新建与保存工程、自动化标定、自动化测量、结果自动输出等功能。
|  |  |  | 6 | 二、性能测试模块整体功能要求： 性能测试模块集成螺旋桨动平衡测试、电磁振动测试、无人机动力测试及多轴旋转姿态测试核心功能，可全面完成无人机桨体动平衡精度校验、整机电磁振动性能检测、动力系统输出参数实测与多轴动态旋转姿态稳定性验证，覆盖无人机关键运动部件、动力链路及飞行姿态相关的全维度性能摸底与可靠性测评，保障产品动力性能、结构稳定性与飞行姿态控制精度达标可控。 1、螺旋桨动平衡测试功能要求： 可完成无人机螺旋桨与电机转子的单面动平衡检测、不平衡量测量及角度定位。设备通过高灵敏度传感器采集振动信号，支持动平衡 / 静平衡 / 动静平衡多种测量模式，具备不平衡量自动解算、角度指示、工艺补偿、夹具偏心补偿、钻孔去重换算等功能；支持数据存储、历史记录查询、中英文报表打印与合格判定提示，软硬件双重滤波确保测量稳定精准，满足螺旋桨研发、生产与出厂检验的动平衡校正与质量管控需求。 1.1、技术参数要求： 1.工件最大直径：≥Φ150mm 2.适用工件高度：≥16mm 3.平衡转速：变频无级调速 4.驱动电机功率：≥0.75KW 5.变频器功率：≥1.5KW 6.最小可达剩余不平衡度：≤0.5g・mm/kg 7.测量系统：数字 + 矢量图形双显示
|  |  |  | 7 | 2、电磁振动测试功能要求： 电磁振动测试是模拟产品在制造，组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境，用以鉴定被检测对象是否具有忍受环境振动的能力及能够接受振动强度的大小，来判断被检测对象的质量性能。由触摸屏+PLC综合控制。 2.1、技术参数要求： 1.最大试验负载（kg）：≥100 2.频率范围（0.01Hz）：1Hz~2000Hz 3.振幅（可调范围mmp-p）：0~5mm（扫频时频率变化振幅随机变化） 4.最大加速度：≥20g（1G=9.8m/s2) （扫频时频率变化加速度随机变化） 5.振动方向：上下+左右+前后（X、Y、Z轴）三轴振动，方向可自动切换 6.调频功能：1-2000HZ范围内任意频率，可设置随机PSD功能 7.扫频：1-2000HZ可以任意设定,真正标准来回扫频 8.可程式功能：1-2000HZ,1-8段每段可任意设定频率和时间,可循环 9.倍频功能；8段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 10.振动波形： 正弦波(半波/全波) 11.时间控制：任何时间可设(秒为单位) 12.变频器精密度：频率可显示到0.01Hz，精密度0.1Hz 13.台面尺寸：500×500（mm） 2.2、控制要求： 1.可通过软件控制实现功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、最大加速度,调幅,时间控制,全功能控制,简易定加速度/定振幅。 2.页面功能选择，主页面（需包含模式选择、系统设备、产品信息、U盘数据导出）测试页面（振动盘参数包含水平、垂直、纵向共振频率，水平、垂直、纵向最大振幅，变频启动停止方式、变频参数）。 3.测试功能参数：可程定频参数包含设定频率，设定强度、设定时间、频率斜率、切换时间及输出模式、循环次数等参数显示。
|  |  |  | 8 | 3、无人机动力测试功能要求： 无人机动力测试分析需集成推力 / 拉力、电压、电流、功率、力效、扭矩、转速、电机输出功率、电机效率等核心参数的实时测量与计算能力，支持自动化测试、图形化测试脚本编程、手动控制、数据记录、曲线对比及历史数据查询，通过 2.4GHz 无线数传实现无遮挡 150m 稳定通讯，可完成无人机动力系统全维度性能验证、参数标定与可靠性评估，满足动力组件研发、生产检测与品质管控需求。 3.1、技术参数要求： 1.推 / 拉力：测量范围 0～10kg・f，综合误差 ±0.11% FS，采样率 80Hz。 2.电压：测量范围 0～36V（加装防打火模块 10～36V），精度 ±0.1% FS，分辨率≤ 0.005V。 3.电流：测量范围 0～80A，精度 ±0.1%±1.1% FS，分辨率≤ 0.005A。 4.功率：支持实时计算（V×I），同步输出力效参数。 5.扭矩：测量范围 0～2N・m，精度 ±0.15% FS，分辨率≤ 0.01N・m。 6.转速：测量范围 0～200000rpm（反光贴指数），精度 0.1% FS，分辨率≤ 1rpm。 7.螺旋桨：适配最大直径≥ 13inch。 8.通讯：无线数传频段≥ 2.4GHz，无遮挡通讯距离≥ 150m。 9.软件：支持自动化测试、图形化测试脚本编程、手动控制、数据记录、曲线对比、历史记录。
|  |  |  | 9 | 4、多轴旋转姿态测试功能要求： 多轴旋转姿态测试采用电动旋转台搭配专用三轴控制器，实现偏航、俯仰、横滚三轴 360° 连续电动旋转，可完成无人机多维度姿态模拟、旋转稳定性、姿态控制精度等测试。系统具备涡轮蜗杆传动、机械自锁、消空回与低偏心扰动特性，支持手动 / 自动运行、点位存储、循环运动、回原点、急停保护等功能；通过 RS485 通讯与上位机联动，支持自由指令控制与 Modbus 协议，可实现自动化姿态测试、数据记录与运动控制，满足无人机多轴旋转姿态全场景验证需求。 4.1、技术参数要求： 1.旋转角度：360° 连续旋转 2.传动结构：涡轮蜗杆传动； 3.重复定位精度：±0.05° 4.绝对定位精度：±0.06° 5.角度分辨率：≤0.025° 6.正交度：≥20μm 7.平行度：≥15μm 8.中心负载：≥5KG 9.控制器通讯：RS485 接口，支持自由通讯与 Modbus 协议。 4.2、控制软件要求： 1.软件应包含开机页面、主页面、回原画面、走点画面、功能画面、马达参数画面、马达细分画面、通讯控制画面、循环画面等完整操作界面，满足全流程控制需求。 2.主页面应提供各功能界面入口，支持一键切换回原、走点、马达参数、循环、通讯控制、马达细分等操作。 3.回原画面应实时显示 X/Y/Z 三轴当前角度，支持点动速度设置、单轴回原点、全停止、JOG± 点动控制。 4.走点画面应支持 0～99 组点位存储与调用，可设置 X/Y/Z 轴目标角度、走点间隔时间、周期循环次数，支持启动、停止、全回原点、参数写入与读取。
|  |  |  | 10 | 三、信号分析模块整体功能要求： 信号分析模块集成电磁信号频域检测分析、瞬态电信号特征监测、微波网络散射参数分析三项核心功能，可对电磁信号频谱特性、瞬态电信号波形与幅值特征、微波器件 / 系统散射参数进行全面采集、解析、计算与判定，实现信号质量、传输特性与电磁兼容性的系统化检测与分析，为设备稳定性、传输可靠性提供完整数据支撑。 1、电磁信号频域检测分析功能要求： 1.频率范围从9 kHz -13.6GHz 2.显示平均噪声电平DANL最低可达-165dBm/Hz 3.相位噪声<-105dBc/Hz 4.全绝对幅度精度≤0.4dB，fc＝50MHz 5.频率分辨率1Hz，分辨率带宽（RBW）范围不小于1Hz-10MHz 6. 可支持40MHz实时分析带宽 7.标配前置放大器，配备高灵敏度快捷模式，一键切换小信号测量 8.三阶交调TOI可达15dBm 9. 可选配高精度参考源 10.支持四条迹线，支持数学迹线和灵活的运算选择 11.支持自由触发，视频触发和外部上下沿触发 12.可支持AM/FM解调和外接耳机监听 13.可支持EMI滤波器和准峰值检波器，实现遵循CISPR 16（Part 1）的基础EMC预测试 14.可支持移动通信基础测量：邻道抑制比（ACPR），信道功率（CHP），占用带宽（OBW） 15.可支持反射测量：可配外置耦合电桥，实现驻波比测量和反射系数测量 16.支持三种平均数据方式（Rms，Volt，Video），准确测量噪声 17.支持Limit功能，以及lim文件调用和读取 18.提供5组整机配置存储 19.支持频率自校准和幅度自校准 20. 支持一键（快捷键）存储，支持.bmp, .csv, .sta, .set, .trc, .cor, .lim七种文件存取 21.支持快捷耦合，快速恢复自动设置 22.标配≥12英寸高清（1024x600）液晶显示屏,支持触摸屏操作。标配LAN、HDMI接口 23. 内嵌Web Server，无需安装驱动和上位机软件，通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形。
|  |  |  | 11 | 2、瞬态电信号特征监测功能要求： 1、10bit硬件垂直分辨率，模拟带宽≥500MHz，4路模拟测试通道+16路数字通道，实时采样率最高≥5 GSa/s，存储深度≥250Mpts； 2、垂直档位500uV/div ~ 10V/div； 3、波形捕获率最高≥750,000帧/秒，分段存储最大支持≥100,000段； 4、最大记录历史波形≥80,000帧，可通过导航菜单逐帧回放； 5、支持高分辨率模式，等效增强3-bit，达到13bit效果； 6、包含以下触发方式：边沿、脉宽、码型、视频、Smart（Window/Interval/ Dropout/ Runt/ Slew Rate）、总线触发、自定义双区域触发； 7、可存储设置存储、CSV、BMP、Matlab、二进制数据等； 8、支持波形搜索与导航功能并配备实体按键； 9，不低于50种自动测量功能（中文），支持测量统计、Gating测量、Math测量、History测量、Ref测量，参数直方图； 10、可支持16路逻辑分析功能； 11、具有16路逻辑信号分析仪功能、总线分析仪（标配IIC, SPI, UART, LIN,CAN，选配：CAN FD，FlexRay，IIS，MIL-STD-1553B触发和解码）、8M点高级FFT频谱分析功能，支持数字万用表功能（包含趋势图、直方图、自动量程），支持25MHz任意波形发生器； 12、支持自动测量和统计功能，实时统计最小、最大、标准方差等统计信息； 13、支持门限测试，实现屏幕内自由测量； 14、基于硬件实现的Pass/Fail功能； 15、支持WebService功能，无需上位机和驱动即可通过网页控制仪器 16、电容触摸屏和外接鼠标键盘操作，极大方便用户操控仪器；
|  |  |  | 12 | 3、微波网络散射参数分析功能要求： 1. 频率范围：5 kHz to 14 GHz 3. 测量带宽：1 Hz to 500 kHz 4. 测量点数：1 to 100 001 5. 动态范围规格值： 5 kHz to 100 kHz > 85 dB 6. 测量速度（201点，100 kHz测量带宽，9-10GHz）:11.8ms 7. 传输测量不确定度：幅度0.08 dB，相位0.5° 8. 迹线噪声幅度规格值（0dBm,带宽 10 kHz，rms ）： 9. 迹线噪声相位规格值（0dBm,带宽 10 kHz，rms ）： 10. 功率输出范围（50 kHz to 20 GHz）： –10 dBm to 0 dBm 11. 功率线性度100 kHz to 6 GHz： ≤ 1 dB 12. 二次谐波规格值（10 MHz to 9 GHz）： ≤ –20 dBc 13. 三次谐波规格值（10 MHz to 9 GHz）： ≤ –25 dBc
|  |  |  | 13 | 四、数据计算处理模块整体功能要求： 数据计算处理模块集成机载计算核心板、计算模块通用核心板、本地计算模块三类硬件单元，可实现机载端实时 AI 推理、多传感器数据融合、任务调度与外设控制，兼顾通用计算扩展与本地数据处理、分析、存储能力，为系统提供高算力、低延迟、可扩展的一体化数据运算与处理支撑，满足无人机智能感知、自主决策、实时控制与数据后处理的全场景计算需求。 1、机载计算核心板技术要求：（20个） 1.采用高性能嵌入式边缘计算架构，AI 算力≥40 TOPS（INT8） 2.集成多核 64 位处理器，CPU 核数≥6 核，主频≥1.7GHz 3.内置高性能图形与 AI 加速引擎，CUDA 等效算力核数≥1024 个，张量计算核数≥32 个 4.内存配置≥8GB，采用高速低功耗内存，内存带宽≥68GB/s 5.支持外部存储扩展，具备SD 卡接口与M.2 NVMe SSD 扩展接口 6.支持多档功耗调节，可在低功耗与高性能模式间切换，满足机载场景 7.具备千兆以太网接口，支持高速有线网络通信 8.配备多路高速 USB 接口，含USB 3.2 Gen2接口≥4 路 9.提供多路 MIPI CSI-2 摄像头接口，支持多路视觉数据并行输入 10.配备通用40Pin GPIO 扩展接口，支持外设控制与硬件扩展。
|  |  |  | 14 | 2、计算模块通用核心板技术要求：（20个） 1.采用8nm 工艺高端 64 位八核处理器，主频≥2.4GHz，具备强悍算力与低功耗特性。 2.AI 算力≥6TOPS，支持 INT8/INT16 混合精度推理，满足边缘 AI 计算、目标识别、数据分析需求。 3.内置高性能 GPU，支持 OpenGL ES、OpenCL、Vulkan 等图形加速接口。 4.集成高性能 NPU，支持深度学习框架模型快速部署与加速运算。 5.内置高性能 VPU，支持 8K@30fps、4K@60fps 视频硬件编解码，支持多格式并发处理。 6.内存容量≥8GB，采用高速低功耗 LPDDR4x/LPDDR5 内存。 7.板载存储≥64GB eMMC，读写速度快、掉电数据不丢失，满足系统与应用存储。 8.采用板对板高密度连接器设计，连接可靠、抗震性强，适合嵌入式集成与机载环境。 9.工作等级：满足常规工业与嵌入式设备稳定运行要求。 10.支持嵌入式 Linux 操作系统，提供完整驱动、SDK 及 AI 开发环境。 11.支持多路高清视频输入输出、多路串口、网口、GPIO、PCIe、USB 等扩展接口。 12.具备低功耗管理机制，支持多种功耗模式切换，适配移动与嵌入式场景。
|  |  |  | 15 | 3、本地计算模块技术要求： 1.采用高性能一体化 AI 计算架构，集成同构 CPU+GPU 计算单元，支持大模型本地部署与高速 AI 推理。 2.AI 计算性能：FP4 精度算力≥1 PFLOPS，满足千亿参数级 AI 模型本地运行需求。 3.CPU：采用 64 位多核架构，核心数≥20 核，包含高性能核与高能效核组合设计。 4.内置新一代张量计算引擎与图形渲染引擎，支持混合精度 AI 加速计算。 5.系统内存：采用高速统一内存架构，容量≥128GB，内存带宽≥270GB/s。 6.存储：标配高速加密 NVMe SSD，容量≥1TB，支持自加密与数据安全保护。 7.网络接口：配置≥1 路 10GbE 高速以太网口，支持高性能智能网卡扩展，带宽≥200Gbps。
|  |  |  | 16 | 五、可靠性测试模块整体功能要求： 可靠性测试模块集成复合材料加工测试、高低温冲击测试两项核心功能，可对设备结构材料与整机组件开展力学性能验证、环境适应性考核及耐久性评估，通过模拟实际工况与极端温变环境，全面检验产品在加工应力、温度骤变条件下的结构稳定性、材料可靠性与工作安全性，为产品质量管控与可靠性定级提供完整测试依据。 1、复合材料加工测试功能要求： 复合材料加工测试模块采用激光光源，具备高精度表面雕刻与玻璃 3D 内雕能力，可完成复合材料、光学玻璃、钠钙玻璃、硼硅酸盐玻璃等材料的精细加工与工艺验证。系统配备双摄像头定位与 3D 内雕引擎，支持高精度运动控制、矢量拟合、实时预览与批量加工，提供完善材料参数库与 AI 智能参数推荐；具备全封闭激光防护、开盖急停、火焰检测、倾斜保护、过温保护等多重安全机制，并集成高效烟雾净化装置，可在低噪、安全、环保条件下完成高精度、高速度、高一致性的复合材料加工测试，满足材料工艺验证、精度检测与可靠性分析需求。 1.1、技术参数要求： 1. ≥5W 355nm UV激光。 2. 加工精度指标：光斑尺寸0.02×0.02mm，运动精度≤0.001mm，矢量拟合精度≤0.001mm，热影响区<5μ 3. 加工幅面：表面雕刻≥200×200mm，玻璃内雕≥70×70mm（有效雕刻区域），最大处理高度≥150mm 4. 加工速度：最高≥15,000mm/s，≥30×30mm玻璃内雕图案（300dpi）加工时间<10分钟 5. 内雕材料适应性：支持光学玻璃（通透度>92%）、高品质钠钙玻璃（含铁量<0.02%）、硼硅酸盐玻璃等，禁止加工钢化玻璃和磨砂玻璃 6. 内雕性能参数：深度范围1-50mm，点间距可调0.01-0.1mm，3D模型分层精度≤0.01mm 7. 3D内雕引擎：支持2D转3D、文字转3D功能，内置纹理增强算法，实时体素预览雕刻效果 8. 双摄像头定位系统：48MP×2工业摄像头，定位精度≤0.2mm，支持自动对焦、智能填充、批量加工对齐
|  |  |  | 17 | 2、高低温冲击测试功能要求： 本高低温冲击测试依托可程式恒温恒湿试验实现，具备程序控制、定值运行、温湿度同步调节能力，可模拟高温、低温、高低温循环、恒定湿热、交变湿热等多种环境工况，对被测样品进行环境适应性、可靠性与耐久性考核。设备支持自定义试验程序编辑、多段循环运行、实时数据曲线记录，具备完善的超温、过载、缺水、缺相、压缩机保护等安全机制，可自动报警与自我诊断，满足高低温环境冲击、温湿度耦合测试等标准化试验需求，为产品质量验证提供稳定、精准、安全的测试环境。 2.1、技术参数要求： 1.标称容积：≥1000L 2.内箱尺寸：≥宽 1000mm× 深 1000mm× 高 1000mm 3.温度范围：-60℃～+150℃ 4.湿度范围：20% RH～98% RH 5.温度波动度：≤0.5℃ 6.温度偏差：≤±2℃ 7.温度均匀度：≤±2℃ 8.平均升温速率：≥3℃/min 9.平均降温速率：≥1℃/min 10.相对湿度偏差：≤±2.0% RH 11.分辨率：温度 0.1℃，湿度 0.1% RH，时间 1min
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据前期论证进行填写，注意参数不能是针对某一品牌型号，参数需要满足3个以上品牌