## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目七采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 台 | 1 | 1 | 光学系统：单色器：恒温驱气型中阶梯光栅；光室：恒温±0.1℃；波长范围：163-782nm；光学分辨率：≤0.006nm（200nm处）。
|  |  |  | 2 | 检测器：双SCD固体检测器，高效半导体制冷，温度：≤40℃。
|  |  |  | 3 | 等离子体系统：观测方式：双向观测；RF发生器：自冷却固态发生器，输出功率为750W—1500W，1W增量可调；频率：40.68MHZ，功率稳定性优于0.1%，传输效率优于80%；空气切割去除尾焰。
|  |  |  | 4 | 具有全谱全读功能，分析速度：每50秒可测定68元素或谱线而且每条谱线积分时间大于10秒。
|  |  |  | 5 | 样品消耗量：一次进样消耗约为1.8mL，是其他ICP发射光谱仪的一半。
|  |  |  | 6 | 线性动态范围：≥106 （以Mn257.6nm来测定，相关系数≥0.9999）。
|  |  |  | 7 | 精密度：测定1mg/L或10mg/L多元素混合标准溶液，重复测定10次的RSD≤0.5%。
|  |  |  | 8 | 稳定性：测定1mg/L或10mg/L多元素混合标准溶液，稳定性RSD<0.1%。
|  |  |  | 9 | 等离子气流量：工作时可设置为8 L/min。
|  |  |  | 10 | 雾化气流量：控制精度为0.01 L/min。
|  |  |  | 11 | 专业的操作平台和软件，要求平台软件包功能强大、灵活性高且简单易用。
2 | 便携式光合荧光测量装置 | 台 | 1 | 1 | CO2分析器：最佳量程0-3000 µmol mol-1；CO2信号噪声：≤0.1 μmol/mol@4s信号；
|  |  |  | 2 | H2O分析器：最佳量程0-75mmol mol-1；H2O信号噪声：≤0.01 mmol/mol@4s信号；
|  |  |  | 3 | 总光强输出范围：0~2500 µmol m-2 s-1； 蓝光输出范围：0~＞500 µmol m-2 s-1；红光输出范围：0~＞2000 µmol m-2 s-1；
|  |  |  | 4 | 调制光：调制频率1 Hz~250 kHz；饱和闪光输出范围：0~16,000 µmol m-2 s-1@25 ºC
3 | 液相色谱仪 | 台 | 1 | 1 | 四元泵：流速准确度为±10 µL/min；流速精确度〈 0.07% RSD
|  |  |  | 2 | 自动进样器：精度〈 0.25% RSD；最大132个进样瓶；样本切换时间＜10s；
|  |  |  | 3 | 柱温箱：温控范围环境温度+5-80℃；温控精度±0.1℃；
|  |  |  | 4 | 检测器性能：紫外-可见光检测器（UV-Vis）：波长范围：190-640 nm；光谱采集速率：高达80 Hz；检测器噪声：±0.6 µAU（波长254 nm，水流动相）；检测器漂移：〈 1 mAU/h；
|  |  |  | 5 | 荧光检测器（FLD，选配）：发波长范围：200-890 nm；发射波长范围：280-900 nm；蒸发光散射检测器（ELSD，选配）：支持非紫外吸收物质检测，适合糖类、脂类等化合物。
|  |  |  | 6 | 最大操作压力≥600bar。
|  |  |  | 7 | 拥有智能化辅助技术和生物兼容性，支持全面的控制与数据分析
4 | 全自动间断化学分析仪 | 台 | 1 | 1 | 比色杯位：≥50位，光程≥1cm；线性范围：0.001-2.000 Abs；灵敏度：≤0.001 Abs；比色计：双波长双光束，波长范围：340nm~880nm。
|  |  |  | 2 | 检测器：双光束高分辨率数字检测器，计算机控制滤光轮，滤光片轮含9个滤光片位和一个盲位，配置12个不同波长滤光片；
|  |  |  | 3 | 机械臂：由2部分组成，包括内臂和外臂，运行范围更大，更灵活；自动稀释：超量程样品自动稀释，最大稀释倍数可达100倍，精度0.1μL；取样量：3.0μL~300μL（精度0.1μL），试剂量：3.0μL~300μL（精度0.1μL）。
|  |  |  | 4 | 5个样品架，样品位数：≥120位，样品杯架不允许进行旋转动作，防止泼溅导致的不同样品间的混合；分析过程中可以更换进样架，连续放置样品。
|  |  |  | 5 | 独立标准位：≥6位；清洗工作站：比色杯自动清洗。
|  |  |  | 6 | 清洗步骤≤6步，每次测试前后对比色杯自动清洗和测试，保持光学纯度，测试不通过的比色杯清洗后再进行一次光学检测。
|  |  |  | 7 | 测量速度：≥150样品/小时。
5 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 1 | 光学系统：火焰：光学双光束，石墨炉：高通量单光束。
|  |  |  | 2 | 测定波长范围：185~900nm。
|  |  |  | 3 | 单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数1800线/mm，焦距300mm，光栅面积40x40mm。
|  |  |  | 4 | 光谱带宽：0.1，0.2，0.4，0.7，1.0，2.0nm六档自动切换。
|  |  |  | 5 | 灯座数：自动切换型8灯座。
|  |  |  | 6 | 火焰分析：燃烧头类型：气冷预混合型；燃烧头：10cm钛制（用于N2O-C2H2火焰的5cm燃烧头可选）。
|  |  |  | 7 | 雾化器：Pt-Ir毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸）；火焰和石墨炉通用自动进样器。
|  |  |  | 8 | 功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排。
|  |  |  | 9 | 最大样品个数：试剂8位，样品60位。
|  |  |  | 10 | 振动传感器：有；乙炔气调节器故障检测：有；原子捕获器：有。
6 | 离子色谱仪 | 台 | 1 | 1 | 色谱柱：采用苯乙烯、二乙烯基苯等聚合物为基质离子分析柱。阴离子交换色谱柱：高容量阴离子、阳离子分离柱及保护柱，耐受度pH 0-14，4μm粒径色谱柱，柱交换量200 μeq/根以上；最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速。
|  |  |  | 2 | 电解抑制器：连续电解自动再生抑制器，阴离子抑制器：抑制容量200ueq/min。1）通道独立。避免待测目标离子交叉污染现象，确保测定结果的准确性。2）兼容任意浓度、梯度。电解所需电压和电流的控制，根据仪器方法浓度进行自动实时调整。3）无辅助部件需求，无需蠕动泵、切换阀等配套组件。
|  |  |  | 3 | 在线电解淋洗液发生器：洗液发生罐耐压5000 psi，兼容高压色谱柱。
|  |  |  | 4 | 泵：串联双活塞泵，泵压：35Mpa，流速范围：0.00-5.00mL/min，稳定性：0.1%，流速精密度：0.1%，压力波动：<1%，梯度能力：EG在线电解淋洗液发生器，梯度精度：0.20%，梯度准确度：0.15%，任意数值可选；有淋洗液监视器。
|  |  |  | 5 | 电导检测器：分辨率：0.002nS/cm；最大耐压：10MPa。
|  |  |  | 6 | 自动进样器：具有45个以上进样瓶物理位置，单个进样瓶体积≥5.0 mL，单次进样体积≥4.5 mL，样品接触部含进样针均为PEEK非金属材质。进样模式：定量环；上样速度：0.1-5.0 mL/min；进样器可耐压达100psi。
|  |  |  | 7 | 梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。
7 | 多功能分光光度计 | 台 | 1 | 1 | 检测类型：微孔板，24孔或64孔超微量检测板、比色皿，支持板型：6-384孔板。
|  |  |  | 2 | 应用范围：四光栅+滤光片：吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot等。
|  |  |  | 3 | 光源：高能氙闪灯光，闪烁次数≥10 亿次。
|  |  |  | 4 | 温度控制：室温+5℃-66℃。
|  |  |  | 5 | 震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）。
|  |  |  | 6 | 检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、荧光偏振），区域扫描。
|  |  |  | 7 | 电脑连接方式： 网线（直接接入局域网），允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析。
|  |  |  | 8 | 吸收光检测模式： 230nm-1000nm，1nm连续可调；波长带宽≤4.0nm（230nm-1000nm），光度量范围：0-4.0(OD)，测定准确度≤±0.010OD±1.0%，0-3.0OD，测定精确度≤±0.003OD±1.0%，0-3.0OD，配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。
|  |  |  | 9 | 荧光检测模式：四光栅和滤色片双系统，支持微孔板顶部及底部检测；激发波长（Ex）范围：250nm-830nm，发射波长（Em）范围：270nm-850nm ，激发和发射波长均可1nm连续可调。检测器：-5℃制冷PMT，自动增益调节功能，灵敏度(M/M光栅)：96孔板顶读：≤ 1pM荧光素；96孔板底读：≤2pM荧光素；384孔板顶读：≤1pM荧光素；384孔板底读：≤2.5pM荧光素； 灵敏度(F/F滤色片)：96孔板顶读：≤0.3pM荧光素；96孔板底读：≤2pM荧光素；384孔板顶读：≤0.5pM荧光素；384孔板底读：≤2.5pM荧光素；支持激发光光谱扫描、发射光光谱扫描，支持三维荧光扫描：激发光和发射光同时光谱扫描，3D显示。
|  |  |  | 10 | 化学发光检测模式：光栅和滤色片双系统；波长范围：300nm—850nm；检测器：-5℃制冷单光子计数PMT；灵敏度（辉光）：≤2pM ATP；灵敏度（闪光）： <20amol ATP。
|  |  |  | 11 | 时间分辨荧光：支持微孔板顶部及底部检测；激发滤光片：350nm（带宽60nm），检测波长（EM）范围：450-750nm，1nm连续可调；检测灵敏度：≤10fM铕元素，96孔板 ；≤10fM铕元素，384孔板
|  |  |  | 12 | 荧光偏振：四光栅和滤色片双系统，支持微孔板顶部及底部检测；波长范围：300-750nm，1nm连续可调；检测下限（F/F，滤光片）：≤1mP标准偏差 (1nM荧光素，96孔板) ；检测下限（M/M，光栅）：≤2mP标准偏差 (10nM荧光素，96孔板)。
|  |  |  | 13 | 支持Westernblot检测，检测灵敏度：fg/pg级；动态检测范围：3-4logs；信号稳定性：>1月
|  |  |  | 14 | 配有专业数据分析软件：可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换；具有 ≥20种曲线拟合方式；曲线分析包括：IC50/EC50、插值法/外推法、自定义权重、平行性分析、显示相对效能和R2、综合置信区间显示；具有＞140种预设模板，数据显示既可以显示原始结果，也可以显示运算结果的彩色图或灰度图，以及3D显示；具有公式编辑功能，可以完成自编公式进行数据统计，无需第三方软件统计分析。
|  |  |  | 15 | 配置清单：四光栅和滤色片双系统主机，含吸收光、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振检测功能。
8 | 流动注射分析仪 | 台 | 1 | 1 | 随机自动进样器，样品取样位≥100个。
|  |  |  | 2 | 五通道化学反应单元（主机），带3个化学模块且放于一个主机内，预留2个模块升级位置。
|  |  |  | 3 | 采用气泡隔断连续流动分析法，宏流技术，主件管路内径≥2mm，不易堵塞。
|  |  |  | 4 | 主机上直接设定和显示各模块反应温度，精度：0.1℃。
|  |  |  | 5 | 检测器灯源：卤钨灯（不接受其他灯源）。检测范围：0-6.5AU，波长范围300～1050 nm。
|  |  |  | 6 | 系统控制器，具有集成≥10个接口的独立系统控制器，分别接：自动取样器、数字式检测器、模拟信号检测器、检漏器、无人值守控制器、网关、R232数据线、USB数据线等。
|  |  |  | 7 | 控制器架构，配有专门CPU，内存卡卡槽≥2个，运存≥4G，容量≥512M，可由软件按接口顺序定时读写指令并执行相关指令。
9 | 土壤植物水分全自动真空蒸馏和水势测量装置 | 台 | 1 | 1 | 抽提率：≥98%；回收率：99%～101%；系统整体管路漏率：≤1Pa/s。
|  |  |  | 2 | 20通道样品池，单次可同时提取20个样品，重量≤5kg，置于主机中集中加热处理。
|  |  |  | 3 | 主机带有操作台，下置储物柜，储物柜尺寸：≥70cm×50 cm×20 cm。
|  |  |  | 4 | 制冷方式：内置压缩机自动制冷，无需液氮或干冰等冷媒制冷，最低制冷温度≤-90℃。
|  |  |  | 5 | 制热方式：电磁制热，制热温度可调，可实时显示制热温度，最高制热温度≥190℃，提供操作界面图片作为证明材料。
|  |  |  | 6 | 漏率检测：自动检测漏率，单通道或整机可分别检测。
|  |  |  | 7 | 水势测量模块：水势量程：0至-300MPa；温度量程：15℃至40℃；水势准确度±0.05Mpa@0至-5MPa，1%@-5至-300MPa；温度准确度：±0.2℃；测量时间：土壤样品≤15min，植物样品≤20min。
10 | 土壤pH-EC机器人分析仪 | 台 | 1 | 1 | 同时放置样品瓶容量：72个测试杯，1个移动支架，每个支架72个测试瓶。
|  |  |  | 2 | 测试速度： 大约50—60个测试瓶/每小时（包括抽提液自动添加过程）。
|  |  |  | 3 | 范围 pH: -2…+16 pH;分辨率： 0.001 pH; 精度： 0.1% ± 1 digit。
|  |  |  | 4 | 温度补偿： -5…+105°C。
|  |  |  | 5 | 斜率： 80…120%。
|  |  |  | 6 | 显示： LCD。
|  |  |  | 7 | 流速：365ml/min（50Hz）。
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写