## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目一采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 航空器冲击动力学性能测试实验装置 | 套 | 1 | 1 | 应变率范围为：800 ~7000/s
|  |  |  | 2 | 温度范围：室温~1000℃±2℃
|  |  |  | 3 | 冷热接触时间：<200ms
|  |  |  | 4 | 高强度标准计量压杆：需配备≥2种材质 材料1：高强钢（马氏体时效钢C350，18Ni钢），动态屈服极限：≥2000MPa 撞击杆尺寸及数量 直径：19 mm,长度：≥4(400/300/200/100mm)种规格 数量： ≥4根（400/300 /200/100mm 各≥1根） 入射杆，透射杆尺寸及数量 直径：19mm,长度：1200mm,数量：≥2根； 材料2：铝合金，动态屈服极限：≥400MPa 撞击杆尺寸及数量 数量：≥4根（400/300 /200/100mm 各≥1根）,直径：14 mm 长度：≥4(400/300/200/100mm)种规格,数量： 共4根（400/300 /200/100mm 各≥1根） 入射杆，透射杆尺寸及数量 直径：14mm,长度：1200mm,数量：≥2根； 杆加工精度（行为公差）： 直线度偏差≤0.08、 端面垂直与轴线垂直度≤ 0.03、圆柱度≤ 0.03、 表面粗糙度≤0.4 。 冷杆-高温试样接触时间要求：< 200ms，自动气动同步方式。 装置温度测控范围：室温～1000℃，精度：±2℃。
|  |  |  | 5 | 高强度标准计量拉杆 材料：TC4 动态屈服极限：≥ 950MPa 标准杆尺寸及数量： 直径:19mm 长度：2800mm（≥1根）, 1200mm（≥1根） 撞击管尺寸及数量 长度：350/250/150 mm各≥1根 装置具有单次加载功能,配备能量吸收杆和阻尼器. 拉杆延伸杆 材料：铝合金 动态屈服极限：≥400MPa 延伸标准杆尺寸 直径：14.5mm 长度：1200mm 数量：2根 杆加工精度（行为公差）： 直线度偏差≤0.08、 端面垂直与轴线垂直度≤ 0.03、圆柱度≤ 0.03、 表面粗糙度≤0.4 。可实现对螺纹-圆柱试样和板条试样动态拉伸。
|  |  |  | 6 | 平台和支架： 支架主体结构：碳素结构钢热轧H型钢，刚度、稳定、美观（表面防锈漆）； 材料：Q235B 尺寸： 高：300mm，宽：150mm，腹板厚度：5.5mm，翼缘厚度：8mm，圆角半径：16mm 标准杆支座 支座由铝合金、直线轴承装配而成，可调节，保证撞击杆、入射杆、透射杆同轴性。 平台总体尺寸：5500~6500mm长，600~800mm宽， 1200~1300mm高； 平台材料：铝合金。 配备万向轮和固定支撑脚座。
|  |  |  | 7 | 高速数据采集及处理模块 通道：≥ 8通道 带宽：≥20 MHz 分辨率：≥12 位 捕捉内存深度：≥ 256 MS 采样速率：≥ 80 MS/s 精度：1% DC 输入范围：±10 mV～±50 V 段波形缓冲区：≥ 10000 更新速率：≥80 MS/s AWG 无杂散动态范围(SFDR)：≥70 dB 内存：≥ 16 GB 处理器：intel i5同性能或更高 固态硬盘：≥ 512GB 数据采集软件：可以控制数据采集和存储，并具有时域和视域波形视图
|  |  |  | 8 | 超动态电阻应变仪模块 适用电桥电阻：60～1k 供桥电压：2，4，8V（电流≥33mA） 应变系数：K＝2.00 灵敏度：0.2V/100 ε(桥压4V) 非线性度：< ±0.1％F•S 应变校准值： 0，500，1000，2000，5000，10000 ε。校准误差：≤校准值的±0.5％（最小±1ε） 增益：10、30、100、300、1000 频响：DC～1500kHz (-3dB±1dB) 低通滤波截止频率(kHz)：10、50、100、200、500、F（1500）(-3dB±1dB) 输出电压：峰值±5V 信噪比：≥ 40 dB 供电：交流220V±10％，50Hz，功率：≤ 40W 工作环境：温度 0～40℃ 通道数: 6通道
|  |  |  | 9 | 炮管材料：2Cr13（不锈钢）；炮管内径：25 mm；炮管长度：≥ 6000mm；工作压力：≤4.0Mpa；气压表 精度：≥0.4级，量程：0~4.0 Mpa;冲击速度范围：50m/s~320m/s；冲击角度范围：0~90°；储气室体积：≥25L;可实现冲击速度≥300m/s情况下的脱弹过程;采用两点式激光测速仪,测速精度≤3%；冲击实验温度范围：25°C~600°C
|  |  |  | 10 | 供气部技术参数：≥30L；功率≥1.5KW；压力可达：0.8Mpa；出气量≥160L/min。
|  |  |  | 11 | 整体设备应支持以下实验：分离式霍普金森常温压杆实验、分离式霍普金森高温压杆实验、分离式霍普金森常温拉杆实验、分离式霍普金森常温动态剪切实验、分离式霍普金森高温动态剪切实验、常温弹道冲击实验、高温弹道冲击试验。
|  |  |  | 12 | 提供配套电子资料，必须包含不限于11条所对应的实验的实验讲义。
2 | 垂直起降固定翼无人机系统 | 套 | 1 | 1 | 垂起无人机2台：机身长度不小于1米；翼展不小于2米，最大起飞重量不低于8kg；飞机采取模块化设计，免工具快速拆装，机械电气同步连接，任务载荷不小于1kg；续航不小于1小时，搭载全画幅相机，像素不低于6000万。
|  |  |  | 2 | 无人机仿真飞行作业软件30套：支持任务规划、参数设置、飞行前检查、飞行任务执行、飞行任务监控、飞行计划更改、应急处置等。
|  |  |  | 3 | 无人机摄影测量教学/生产软件：具备飞行质检、空三加密、二维TDOM重建、DOM/DSM生产编辑、DLG生产、三维建模等功能。
|  |  |  | 4 | 可开设的项目：无人机系统组成；无人机飞行训练与考证； 无人机测绘任务规划；无人机测绘数据获取；无人机测绘任务处理。无人机地面站飞行操控；无人机任务航线规划；无人机模拟任务执行；无人机紧急情况处置。
3 | 航空发动机电子控制系统半实物试验装置 | 台 | 1 | 1 | 操作台： 1.嵌入式控制器与仿真机以高速DSP为核心的多核嵌入式计算机系统，不少于2片独立的DSP处理器，单片DSP不小于4核，单核主频不低于1GHz，内存不少于1Gbit，控制器工作温度范围-20℃~+60℃； 2.具备航空发动机控制常用的多类型高速数字接口，包括：不少于4路RS422串行总线、不少于1路1553B高速总线、不少于1路CAN总线、不少于1路千兆以太网接口； 3.控制器和仿真机测量信号能力包括： 不少于10路直流电压信号采集功能，采集范围 -10V~+10V ，测量精度不低于0.5%； 不少于4路频率信号采集功能，采集范围100Hz~10KHz，测量精度不低于0.1Hz； 不少于10路直流电流采集功能，采集范围0~20mA，测量精度不低于0.1mA； 不少于2路R型热电偶采集功能，采集范围0℃~1200℃，测量精度不低于1℃； 不少于10路通断信号采集功能，采集范围0V/28V。 4.控制器和仿真机信号输出和模拟能力包括： 不少于10路直流电压信号输出功能，输出范围 -10V~+10V ，输出分辨率不低于12bit； 不少于4路频率信号输出功能，输出范围100Hz~10KHz，输出精度不低于0.1Hz； 不少于10路直流电流输出功能，输出范围0~20mA，输出精度不低于0.1mA； 不少于2路R型热电偶采集功能，输出范围0℃~1200℃，输出精度不低于1℃； 不少于10路通断控制输出功能，输出电压28V，输出电流不少于0.3A。 5.不低于30V10A直流稳压电源，高性能工作站及双屏展示系统。
|  |  |  | 2 | 湿区试验台架： 1.1路电磁截止阀，通过流量不低于1000L/h; 2.2台270V大功率电动燃油泵，流量调节范围50~500L/h，流量调节精度不低于1%FS; 3.不低于100L燃油油箱； 4.燃油路有对应的流量和压力测量，试验台架须具备防爆能力。
|  |  |  | 3 | 干区试验台架： 1.270V、3KW大功率电源； 2.2套作动机构，包含导叶作动器、尾喷管喉部作动器。
4 | 航空发动机实训实验装置 | 套 | 1 | 1 | 提供不少于8个型号的发动机仿真模型，包括：CFM56，LEAP1C，Trent900,GENX2B，F100,CJ2000,MC21,A320等，每个型号发动机均至少包含：发动机进气系统、压气机系统、涡轮动力系统、燃烧室系统与排气系统。仿真模型与真实发动机比例1:2，至少用于发动机维修、拆装、结构与原理等教学活动，参训人员可按工作单进行实操训练。管理系统可实时监控、记录、评价参训人员的所有操作动作，并给予直观提示和考核评价参考。每个型号发动机均需至少提供：涡扇发动机技术说明书、涡扇发动机总装图、飞机发动机构造讲义等。
|  |  |  | 2 | 以上型号发动机均需至少具有如下的实训功能： 1.教学训练仿真模型能展示发动机内部结构，模拟发动机运动过程，通过成拟装备系统可进行构造及工作原理理论学习; 2.可虚拟设量并排除典型故障 3.通过虚拟装备系统模拟进行部件的拆除和组装，且拆装过程能实现拆装工具的使用，且拆除顺序具有唯一性； 4.虚拟装备系统具备理论和实操考核评估能力。
|  |  |  | 3 | 控制主机部分： 1. 控制主机与发动机模型之间通过以太网进行通信； 2. 电源接口.USB.以太网； 3. 液晶显示屏≥21英寸，分新率不小于1024×768 4. 电池工作模式下，≥2小时 5.环境适应性 工作温度：-10℃~40℃。 贮存温度：-40℃~60℃ 相对湿度：40℃ (95±3)%RH 24h 虚拟装备系统部分 1.虚拟装备与真实装备结构方面一致性≥85% 2.虚拟三维模型符合gltf2.0标准 3.支持单机双用户独立并行操作 4.消染速度支持帧频≥50fps 5.模型面数不少于十万量级 6.CPU运行频率不低于2.4GHz 7.运行内存不低于32GB
|  |  |  | 4 | 仿真模型本体部分 1.教学训练仿真模型按照实物1：1制作，要求外观零部件组成与布置与实物一致。 2.虚拟装备系统能显示发动机电路部分，可直观对照电路图，认识和分析控制系统的工作原理。 3.教学训练仿真模型整体轮廓比例尺寸误差不得超过5%。 4.各部组件（分系统）连接正确。组成教学训练仿真模型的零部件接合部分要拼接牢固.对位准确。 5.需传递动力的轴.齿轮.弹簧等零件结构强度要达到平稳安全运转的基本要求。转动的零部件转动灵活.不得有卡滞。 6.教学训练仿真模型外壳采用透明亚克力板，壳体内部主要采用铝合金材料（齿轮、轴等）以及树脂.尼龙等材料和真实零件（弹簧、轴承、键、销、卡环等）制作。 7.示教面板应具有耐腐蚀.耐创击.耐污染.防火.防潮的功能，并打印有电路图，可检测部分执行器电信号。 8.教学训练仿真模型能在电动机驱动下，平稳.直观的展示活塞在气缸内的往复运动.气门的开关以及曲轴的运转和动力的传动过程。能动态同步展示燃油电控高压供给系.增压中冷冷却系及低温启动装置等辅助系统的工作状态，同时示教板上能显示相对应的工作状态。 9.教学训练仿真模型的金属材料零部件应进行表面抛光或防锈处理 10.展开撤收时间≤35min 11.连续工作时间≥8h 12.具备信息化管理功能.操作使用日志软件功能和技术资料电子化功能等，能完成测试数据与故障信息上报。
|  |  |  | 5 | 以上型号发动机拆装时，要求至少如下： 可实现发动机部附件和管路的拆装、更换；保险紧固练习；标准线路施工等训练科目；具备实际工况训练科目实验能力； 1.采用全金属机身适配所需采集设备，可对实训过程、操作状态等信息进行智能化采集并评估； 2.发动机组装后，压气机转子能转动灵活，无异响。可实现油门控制组件进行仿真旋转。可送出仿真音效.
|  |  |  | 6 | 以上型号发动机安装支架部分要求： 1.规格：与整机发动机实训教具配套； 2.框架：焊接式钢结构，表面烤漆或喷塑处理； 3.立柱：发动机能在托架上可靠安装与固定；在移动时能够防止倾倒； 4.吊装：侧面有吊耳，能方便运用吊车或叉车移动； 5.脚轮：安装聚酯定、万向轮各2件，单轮承重500kg以上，方便移动，并带有锁定装置，能可靠锁定。
|  |  |  | 7 | 每个型号发动机子系统提供的实训功能至少包含： 1.滑油系统/系统相关勤务组件及对应实训能力； 2.起动机系统/系统相关勤务组件及对应实训能力； 3.风扇主单元体模块/系统相关勤务组件及对应实训能力； 4.核心机主单元体模块/系统相关勤务组件及对应实训能力； 5.低压涡轮主体单元体/系统相关勤务组件及对应实训能力； 6.附件驱动单元体/系统相关勤务组件及对应实训能力； 7.孔探与损伤模拟实训单元； 8.燃油系统/系统相关勤务组件及对应实训能力。
5 | 半导体参数分析仪 | 台 | 1 | 1 | 高精度测量：I-V源测量单元具有0.1 fA测量分辨率；
|  |  |  | 2 | 宽频范围：C-V多频率电容单元提供1 kHz-10 MHz频率范围测量（C-V、C-f、C-t）；
|  |  |  | 3 | 高速脉冲I-V测量：配备两个独立或同步的高速脉冲式I-V源，5 ns采样率；
|  |  |  | 4 | 3个高精度SMU可满足3路IV信号同时进行测试。
6 | 传热流动多功能实验台 | 套 | 1 | 1 | 电压AC380V±10%、50Hz，三相五线制、功率45KW。
|  |  |  | 2 | 能开设流动模块至少6种实验和传热模块至少6种实验。
|  |  |  | 3 | 流动模块能开设的实验：雷诺准则数测定实验；伯努利方程验证实验；沿程阻力系数测量实验；局部阻力测量实验；流速测定实验；毕托管测量实验等。
|  |  |  | 4 | 传热模块能开设的实验：传热系数的测量实验；翅片管传热实验；玻璃丝棉保温系数测量实验；蒸汽潜热测量实验；导热系数测量；凝结换热系数测量实验等。
|  |  |  | 5 | 实验所用的流体-水为自循环设计，水压稳定波动小，精确度：±3%。实验台配有流体引入管路。
7 | 航空发动机立式转子超速试验机 | 台 | 1 | 1 | 主电机：功率不低于45kW、 额定转速不低于2000r/m、最高转速不低于3000r/min。
|  |  |  | 2 | 转子：直径最大500mm、长度(包括芯轴) 最大 820mm、重量(包括芯轴)取决于机械驱动系统规格但不大于50kg、试验转速连续可调。
|  |  |  | 3 | 传动轴：最大传输功率不低于55kW、最高输出转速不低于63000r/min。
|  |  |  | 4 | 测控系统：转速控制误差不高于±0.01％。
|  |  |  | 5 | 真空系统：抽真空度至2毫巴所需时间<=5min、最小可达真空度不高于 1 mbar。
8 | 惯性导航教学实验装置 | 台 | 4 | 1 | 双轴电动转台角位置综合测量精度：±0.08º
|  |  |  | 2 | 双轴电动转台控制到位分辨率：±0.01º
|  |  |  | 3 | 双轴电动转台速率精度与平稳度：1%
|  |  |  | 4 | 双轴电动转台测角数据采集频率：20Hz
|  |  |  | 5 | 双轴电动转台用户导电滑环：6 环/每环2A
|  |  |  | 6 | 惯性测量单元内部更新率：100Hz
|  |  |  | 7 | 惯性测量单元启动时间：≤ 1s
|  |  |  | 8 | 惯性测量单元静态角度误差（俯仰、滚动）：± 0.1 degree
|  |  |  | 9 | 惯性测量单元动态角度误差（俯仰、滚动）：± 2.0 degree
|  |  |  | 10 | 惯性测量单元静态角度误差（航向）： ± 0.5 degree
|  |  |  | 11 | 惯性测量单元动态角度误差（航向）： ± 2 degree
|  |  |  | 12 | 惯性测量单元航向角分辨率： ≤ 0.1degree
|  |  |  | 13 | 惯性测量单元加速度计测量范围：±2g
|  |  |  | 14 | 惯性测量单元速率陀螺测量范围：±300°/s
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写
Note on A27: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写
Note on A39: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写
Note on A46: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写
Note on A51: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写